上海天皋电气有限公司

# 第一章  产品介绍

## 1.1简介

TG3000三相相位伏安表是进行三相电参数测量，可以完成三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量。

TG3000三相相位伏安表设计上采用高速Cortex M3处理器加24位高速ADC进行电参数的测量计算，完全图形化界面，真彩色显示分辨率320×240，触摸屏操作人机界面友好，仪器便于携带。

## 1.2功能简介

- 同时测量三相电压或四路电流（包含零线电流，此时，需增配一个电流钳）。

- 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角。

- 测量电网频率和相序。

- 自动判别变压器绕组、容性和感性负载。

- 六角图显示，彩色相序分析。

- 有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量。

- 数据保存和查看功能。

- 数据静态保存功能。

- 3.2寸TFT彩屏显示具有触摸功能。

- 锂电池供电、可充电连续待机大于20个小时。

## 1.3技术参数

| 类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 1-600 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
| 电流 | 0.001-10 | A | 0.2%×量程 | 0.0001A |
| 有功功率 | 0.001-5000 | W | 0.5%×读数（PF=1） | 0.1W |
| 无功功率 | 0.001-5000 | VAR | 0.5%×读数（PF=0） | 0.1VAR |
| 视在功率 | 0.001-5000 | VA | 0.5%×读数 | 0.1VA |
| 频率 | 45-65 | HZ | 0.1%×读数 | 0.01HZ |
| 相位 | 0-360 | ° | ±2° | 0.1° |

注： 1mA-5mA，误差±3°

# 第二章　产品使用说明

## 2.1仪表配件

## 1．主机

图一、主机图

## 2．电流钳传感器

图二、电流钳传感器

电流测量选用高精度和高稳定度钳形电流传感器，本仪表可接4把电流钳传感器。

## 3．电压测量线

图三、电压测试导线

## 2.2测量使用说明

## 1．开关机说明

持续按按键仪器进入如下画面：

图四、开机画面

继续按键3秒仪器进入真正开机状态，仪表会发出“滴”响声，证明仪表已开机，此时放开按键。

## 2．测量界面说明

开机仪表自动进入测量界面如下：

图五、伏安相位测量界面

如果测量方式选择三相三线，用触摸笔轻触图标图标会变成，相同操作可实现单相测量。本仪表具有数据保持和保存功能，轻触图标，图标颜色由灰色变成测量数据静止，下面出现保存图标，轻触保存图标，可以保存数据，数据保存采用循环保存新保存数据会自动删除最早保存的那组数据，查看功能可以查看保存数据紫色图标会用R**（**代表01、02…10），通过上一页图标和下一页图标翻看数据。上述功能在功率测量界面同样有效。请按图标

图标变成蓝色如下图进入功率测量界面，保存数据时伏安相位测量数据同样被保存。

图六、功率测量界面

轻触向量图图标进入六角向量图测量界面，六角图按颜色画出电压和电流的矢量图（A相电压和电流为黄色、B相电压和电流为绿色、C相电压和电流为红色）。

图七、六角向量图界面

## 2.3测量接线

## 1． 单向测量接线方式

如下图：

图八、单相电接线方式

单相电测量将火线接到仪表的UA相，零线接到UN。电流钳传感器钳到火线上接入IA插孔。

## 2． 三相三线接线方法

如下图：

图九、三相三线接线示意图

电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、红、黑三组），一端依次插入本仪器的UA、UC、UN相插孔，另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。

注意：黄色线接UA插孔，黑色线接UN插孔、红色线接UC插孔。

电流线的连接：再将IA、IC钳插入本仪器IA、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。

## 3． 三相四线接法

如下图：

图十、三相四线接线示意图

电压线的连接：使用专用电压测试线（黄、绿、红、黑四组），一端依次插入本仪器的UA、UB、UC、UN相插孔中，另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线。

电流线的连接：将 IA、IB、IC钳表插入本仪器IA、IB、IC插孔中，再将另一端分别卡入被测电流回路。